## result
| avg | avg | avg | avg | avg | avg | avg | avg | avg |  | len | 0.09 | m
flow | true flow | downstream | upstream | temp | vel [m/s] | volflow | kin visc | Re | K |  | dia | 0.01 | m
0 | - | 62.4245 | 62.4236 | 18.6004 | 0 | 0 | 1.0465e-06 | 0 | - |  | dzc | -4.1974e-10 | s
1 | 720 | 62.7029 | 62.715 | 15.4 | 0.15604 | 735.3414 | 1.1438e-06 | 1364.2144 | 0.97914 |  | sos | 1477.763 | m/s
2 | 1150 | 62.6681 | 62.6871 | 15.7975 | 0.2384 | 1123.4552 | 1.1318e-06 | 2106.5023 | 1.0236 |  | dsos | 1.5212e-06 | s
3 | 1760 | 62.6639 | 62.6926 | 15.8531 | 0.3563 | 1679.0254 | 1.1301e-06 | 3152.9172 | 1.0482
4 | 2320 | 62.6585 | 62.6957 | 15.9125 | 0.45741 | 2155.5064 | 1.1283e-06 | 4054.1423 | 1.0763
5 | 2920 | 62.6528 | 62.6988 | 15.9744 | 0.56344 | 2655.1512 | 1.1264e-06 | 5002.2297 | 1.0997
6 | 3500 | 62.6459 | 62.702 | 15.9992 | 0.68494 | 3227.6912 | 1.1256e-06 | 6084.9484 | 1.0844
7 | 4100 | 62.6382 | 62.7027 | 16.0508 | 0.78607 | 3704.2501 | 1.1241e-06 | 6993.1322 | 1.1068
8 | 4800 | 62.6323 | 62.7043 | 16.1317 | 0.87659 | 4130.8564 | 1.1216e-06 | 7815.611 | 1.162 | **
9 | 5160 | 62.568 | 62.6495 | 18.654 | 0.99345 | 4681.5053 | 1.0449e-06 | 9507.3965 | 1.1022
10 | 6080 | 62.5583 | 62.6529 | 18.6283 | 1.1508 | 5423.1863 | 1.0457e-06 | 11005.4255 | 1.1211
11 | 6840 | 62.5516 | 62.6574 | 18.6821 | 1.286 | 6060.2376 | 1.0441e-06 | 12317.4803 | 1.1287
12 | 7920 | 62.5453 | 62.6613 | 18.6515 | 1.4095 | 6641.9277 | 1.045e-06 | 13487.7242 | 1.1924 | **
13 | 8080 | 62.5374 | 62.6624 | 18.6838 | 1.5177 | 7151.8819 | 1.044e-06 | 14536.9671 | 1.1298
14 | 8640 | 62.5246 | 62.6596 | 18.6983 | 1.6379 | 7718.3664 | 1.0436e-06 | 15695.0388 | 1.1194
15 | 9360 | 62.4963 | 62.6399 | 18.7049 | 1.7441 | 8218.8385 | 1.0434e-06 | 16715.9386 | 1.1388
16 | 10000 | 62.4071 | 62.5601 | 18.7017 | 1.8624 | 8776.3457 | 1.0435e-06 | 17848.1373 | 1.1394
17 | 11680 | 62.4037 | 62.5817 | 18.8266 | 2.1649 | 10201.7088 | 1.0397e-06 | 20822.6134 | 1.1449
Note on B4: DG:
Note on B5: DG:

## sos
Temp. (ºC) | SOS (m/s) | a | b
0 | 1402.387 | 4.756 | 1402.387
5 | 1426.167 | 4.2224 | 1405.055
10 | 1447.279 | 3.7328 | 1409.951
15 | 1465.943 | 3.283 | 1416.698
20 | 1482.358 | 2.8692 | 1424.974
25 | 1496.704 | 2.488 | 1434.504
30 | 1509.144 | 2.1364 | 1445.052
35 | 1519.826 | 1.8108 | 1456.448
40 | 1528.88 | 1.509 | 1468.52
45 | 1536.425 | 1.228 | 1481.165
50 | 1542.565 | -3.034 | 1694.265
55 | 1527.395 | 4.7202 | 1267.784
60 | 1550.996 | 0.4894 | 1521.632
65 | 1553.443 | 0.272 | 1535.763
70 | 1554.803 | 0.081905 | 1549.0697
74.2 | 1555.147

## kv
Temp. (ºC) | Kinematic viscosity (m²/s) | a | b
0 | 1.792e-06 | -5.46e-08 | 1.792e-06
5 | 1.519e-06 | -4.22e-08 | 1.73e-06
10 | 1.308e-06 | -3.04e-08 | 1.612e-06
20 | 1.004e-06 | -1.99e-08 | 1.402e-06
30 | 8.05e-07 | -1.44e-08 | 1.237e-06
40 | 6.61e-07 | -1.05e-08 | 1.081e-06
50 | 5.56e-07 | -7.9e-09 | 9.51e-07
60 | 4.77e-07 | -6e-09 | 8.37e-07
70 | 4.17e-07 | -5e-09 | 7.67e-07
80 | 3.67e-07 | -3.9e-09 | 6.79e-07
90 | 3.28e-07 | -3.2e-09 | 6.16e-07
100 | 2.96e-07

## 0
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4498 | rev | 62.4486 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.307 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -68.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4494 | rev | 62.4486 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -40.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4492 | rev | 62.4484 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -45.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.449 | rev | 62.448 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.307 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4485 | rev | 62.4479 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -29.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4485 | rev | 62.4476 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.272 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4484 | rev | 62.4474 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4482 | rev | 62.4472 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.189 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -54
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4481 | rev | 62.4469 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -66
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4477 | rev | 62.447 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -35.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4477 | rev | 62.4467 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4473 | rev | 62.4464 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -47.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4469 | rev | 62.4463 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -32.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4469 | rev | 62.4458 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4467 | rev | 62.4459 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4466 | rev | 62.4456 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4465 | rev | 62.4453 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -64
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4461 | rev | 62.4453 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -46.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4461 | rev | 62.445 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4458 | rev | 62.4448 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4453 | rev | 62.4447 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -33.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4452 | rev | 62.4444 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.3 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -42.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4451 | rev | 62.4444 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.286 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.445 | rev | 62.4439 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.445 | rev | 62.4436 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -71.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4446 | rev | 62.4435 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4443 | rev | 62.4434 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.3 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4441 | rev | 62.4434 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4437 | rev | 62.4432 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -30.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4436 | rev | 62.4429 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4435 | rev | 62.4427 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -42.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4433 | rev | 62.4424 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.293 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4434 | rev | 62.4421 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -70.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4431 | rev | 62.4417 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -73
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4428 | rev | 62.4418 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3229 | SING: | std | 62.4426 | rev | 62.4417 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.508 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4421 | rev | 62.4417 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -18.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4418 | rev | 62.4412 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -31.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4417 | rev | 62.4412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -29.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4416 | rev | 62.4408 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4416 | rev | 62.4405 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4415 | rev | 62.4401 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -78.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4411 | rev | 62.4402 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.441 | rev | 62.4401 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4406 | rev | 62.4401 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -24.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4404 | rev | 62.4397 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.286 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -37.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4401 | rev | 62.4399 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.48 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -12.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.44 | rev | 62.4392 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -46.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.44 | rev | 62.4389 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.44 | rev | 62.4384 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.681 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -86
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4395 | rev | 62.4388 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4395 | rev | 62.4383 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -69.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.439 | rev | 62.4385 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -25.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4388 | rev | 62.4379 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.508 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -47.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4386 | rev | 62.4381 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -30.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4385 | rev | 62.4377 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.196 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -46.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4383 | rev | 62.4375 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4381 | rev | 62.4369 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -63.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4379 | rev | 62.4373 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -31.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.438 | rev | 62.4366 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -77.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4376 | rev | 62.4367 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4375 | rev | 62.4364 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -58.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4371 | rev | 62.4365 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -29
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4368 | rev | 62.4362 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -28.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4365 | rev | 62.4363 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -8.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4365 | rev | 62.4356 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4363 | rev | 62.4357 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.383 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -32.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4363 | rev | 62.4351 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.182 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -64.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4361 | rev | 62.4352 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.436 | rev | 62.4349 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4356 | rev | 62.435 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -34.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4355 | rev | 62.4346 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4349 | rev | 62.435 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4351 | rev | 62.4342 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4348 | rev | 62.4344 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -20.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4348 | rev | 62.4336 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.508 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -61.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4344 | rev | 62.4338 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.293 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -33.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4345 | rev | 62.4334 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4342 | rev | 62.4333 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4341 | rev | 62.4329 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -65.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4333 | rev | 62.4335 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4336 | rev | 62.4329 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4334 | rev | 62.4325 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.577 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4332 | rev | 62.4324 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4331 | rev | 62.4321 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -58.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.433 | rev | 62.4319 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4327 | rev | 62.4318 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.404 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4326 | rev | 62.4317 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.307 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.432 | rev | 62.4319 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.39 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -4.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.432 | rev | 62.4315 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -31
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4319 | rev | 62.431 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.6
ADC: | calibrating
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4316 | rev | 62.431 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.594 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -30.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4316 | rev | 62.4307 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4314 | rev | 62.4305 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4312 | rev | 62.4303 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4312 | rev | 62.4301 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4307 | rev | 62.4303 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -18.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4307 | rev | 62.4298 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4304 | rev | 62.4297 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4302 | rev | 62.4295 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.615 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4302 | rev | 62.4292 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4301 | rev | 62.429 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4298 | rev | 62.4287 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.712 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -60
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4298 | rev | 62.4285 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.214 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -70.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4294 | rev | 62.4287 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -37.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4292 | rev | 62.4285 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -33.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4291 | rev | 62.4282 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4285 | rev | 62.4282 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.615 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -21.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4287 | rev | 62.4278 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.712 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -51.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4287 | rev | 62.4276 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4283 | rev | 62.4274 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4284 | rev | 62.4272 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -69.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4278 | rev | 62.4275 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -15.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4277 | rev | 62.427 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -34.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4276 | rev | 62.4268 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4272 | rev | 62.4266 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.587 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -28.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4273 | rev | 62.4264 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4272 | rev | 62.4261 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -62.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4269 | rev | 62.4261 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -42.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.427 | rev | 62.4259 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4265 | rev | 62.4261 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -23.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4264 | rev | 62.4255 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4262 | rev | 62.4254 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.429 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4261 | rev | 62.4253 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.426 | rev | 62.425 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4258 | rev | 62.4248 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -56.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4256 | rev | 62.4246 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4257 | rev | 62.4244 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.297 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -68.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.425 | rev | 62.4245 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -25.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4249 | rev | 62.4242 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4249 | rev | 62.424 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4247 | rev | 62.4238 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4245 | rev | 62.4237 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -40.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4245 | rev | 62.4233 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.2 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -67.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4244 | rev | 62.4233 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4242 | rev | 62.423 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -62.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4236 | rev | 62.4234 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.594 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -6.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4236 | rev | 62.4231 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -31.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4233 | rev | 62.4228 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.622 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -26.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4232 | rev | 62.4226 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.712 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -36.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4234 | rev | 62.4223 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4232 | rev | 62.4221 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4229 | rev | 62.422 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4228 | rev | 62.4217 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4222 | rev | 62.4221 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -6.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4225 | rev | 62.4216 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4223 | rev | 62.4214 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4222 | rev | 62.4211 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.29 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.422 | rev | 62.4209 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -56.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4219 | rev | 62.4208 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4215 | rev | 62.4209 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.387 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4213 | rev | 62.4205 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.691 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -47
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.421 | rev | 62.4207 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -16.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4211 | rev | 62.4202 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.297 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -47.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4207 | rev | 62.4204 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -18.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4208 | rev | 62.4197 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -61
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4206 | rev | 62.4197 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4205 | rev | 62.4195 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.387 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4202 | rev | 62.4195 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -35.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4201 | rev | 62.4192 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4199 | rev | 62.4192 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -33.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4199 | rev | 62.4187 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.297 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -65.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4195 | rev | 62.4189 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4196 | rev | 62.4182 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -74.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4194 | rev | 62.4183 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4192 | rev | 62.4182 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.214 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -52.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4189 | rev | 62.4182 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4189 | rev | 62.4179 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4184 | rev | 62.4181 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -14.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4184 | rev | 62.4174 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4181 | rev | 62.4178 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -18.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4183 | rev | 62.4171 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.698 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -62.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.418 | rev | 62.4172 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4179 | rev | 62.4168 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -62.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4177 | rev | 62.4169 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -40.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4175 | rev | 62.4167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -46.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4172 | rev | 62.4167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.615 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -27.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4172 | rev | 62.4163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4168 | rev | 62.4166 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -14.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.417 | rev | 62.4158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -66.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4169 | rev | 62.4159 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4168 | rev | 62.4156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -63.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4163 | rev | 62.4158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -28.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4163 | rev | 62.4154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.416 | rev | 62.4155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.608 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -26.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.416 | rev | 62.415 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4156 | rev | 62.4151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -28.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4158 | rev | 62.4145 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -67.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4157 | rev | 62.4146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4155 | rev | 62.4144 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -56.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4152 | rev | 62.4146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -34.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4151 | rev | 62.4142 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4148 | rev | 62.4143 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -29.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4148 | rev | 62.4136 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -68
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4144 | rev | 62.414 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -22.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4147 | rev | 62.4132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -83
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4143 | rev | 62.4135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4141 | rev | 62.4133 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4139 | rev | 62.4133 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.712 | ohm | temp | 18.7 | volflow | -32.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4139 | rev | 62.4129 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4135 | rev | 62.413 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -26.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4135 | rev | 62.4125 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4132 | rev | 62.4128 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -26.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4133 | rev | 62.4121 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -62.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4132 | rev | 62.4123 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.413 | rev | 62.412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4127 | rev | 62.4121 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -35.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4127 | rev | 62.4117 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4123 | rev | 62.412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -15.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4124 | rev | 62.4113 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.387 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.412 | rev | 62.4116 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -22.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4122 | rev | 62.4108 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.483 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -73.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.412 | rev | 62.4112 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4118 | rev | 62.4107 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -57.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4116 | rev | 62.411 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -31.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4115 | rev | 62.4107 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4111 | rev | 62.4107 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -18.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.411 | rev | 62.4103 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -35.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.411 | rev | 62.4104 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -32.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4111 | rev | 62.4098 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -69.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4109 | rev | 62.4098 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4107 | rev | 62.4096 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4103 | rev | 62.4098 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -25.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4105 | rev | 62.4095 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4099 | rev | 62.4096 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -14.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.41 | rev | 62.409 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -56.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4096 | rev | 62.4092 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -24.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4097 | rev | 62.4088 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4095 | rev | 62.4087 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4096 | rev | 62.4085 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.519 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4093 | rev | 62.4085 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -41.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4092 | rev | 62.4082 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.207 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -50.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4086 | rev | 62.4085 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -8.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4088 | rev | 62.408 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4088 | rev | 62.4079 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -46
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4085 | rev | 62.4078 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -39.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4086 | rev | 62.4075 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4084 | rev | 62.4074 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.615 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4082 | rev | 62.4073 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.311 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -49
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4082 | rev | 62.407 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.422 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4076 | rev | 62.4073 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -12.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4078 | rev | 62.407 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -42.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4075 | rev | 62.4068 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4075 | rev | 62.4065 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.601 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4072 | rev | 62.4064 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -39.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4072 | rev | 62.4062 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.407 | rev | 62.406 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.407 | rev | 62.406 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.318 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4068 | rev | 62.4061 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -37.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4067 | rev | 62.4056 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4063 | rev | 62.4056 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -36.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4061 | rev | 62.4056 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.089 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -28.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4061 | rev | 62.4053 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -44.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4062 | rev | 62.4051 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.297 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -58.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4058 | rev | 62.405 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -46.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3229 | SING: | std | 62.4059 | rev | 62.4047 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -66
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4056 | rev | 62.4049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -38.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4056 | rev | 62.4046 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.594 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -52.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4054 | rev | 62.4043 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.512 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -59.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.405 | rev | 62.4044 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -32.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4048 | rev | 62.4042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.504 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -35.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4049 | rev | 62.4041 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -45.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4047 | rev | 62.4039 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -43.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4047 | rev | 62.4038 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -48.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4045 | rev | 62.4036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -50.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4046 | rev | 62.4036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.394 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4043 | rev | 62.4033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.415 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -54.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.404 | rev | 62.4034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -34.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.404 | rev | 62.403 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -53.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4038 | rev | 62.4031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -40
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4038 | rev | 62.4028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.497 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -51.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3232 | SING: | std | 62.4038 | rev | 62.4026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.2 | ohm | temp | 18.5 | volflow | -65.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3230 | SING: | std | 62.4035 | rev | 62.4024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -62.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3231 | SING: | std | 62.4034 | rev | 62.4023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.408 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -60
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4032 | rev | 62.4021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -55.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4029 | rev | 62.4024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.304 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -28
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4029 | rev | 62.4022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.401 | ohm | temp | 18.6 | volflow | -37.4
[26 empty] | -45.683 | dzc | 0 | s
[27 empty] | sos | 1402.387 | m/s
[27 empty] | dsos | -7.1307e-06

## 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7051 | rev | 62.7177 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7054 | rev | 62.7173 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 641.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7054 | rev | 62.7173 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7059 | rev | 62.7167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 581.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7059 | rev | 62.7167 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7176 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.604 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 695
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7176 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7054 | rev | 62.717 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 628.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7054 | rev | 62.717 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7173 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 678
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7173 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7055 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 589.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7055 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7046 | rev | 62.7172 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 684.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7046 | rev | 62.7172 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.7168 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 640.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.7168 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7053 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 603.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7053 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.717 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 683.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.717 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 611.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7169 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.718 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 680.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7169 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7159 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 587.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7159 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7168 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 683.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7168 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 652.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7047 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 632.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7047 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7168 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 688.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7168 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 616.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 684.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7167 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7051 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 578.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7051 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7169 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 695.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7169 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 649.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7045 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 647.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7045 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 697.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7167 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.695 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 595.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7169 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 704.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7169 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 583.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.705 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7167 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 685
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7167 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.889 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 656.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.689 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 652.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 669.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 607.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7169 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 707.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7169 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 596
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7049 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 679.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 641.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.912 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 661.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.615 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 641.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7045 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 640.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7045 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 678.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 606.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7048 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 670.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 636.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 667.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 637.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 645.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 670.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 647.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 635.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.985 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 638.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7164 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 670
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7164 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.695 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 649.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.894 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 649.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 650
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.786 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 656.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7046 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 595
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7046 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 627.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 662.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 621.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.695 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 677.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 624.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3253 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 657.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 581.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7044 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 662.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 645.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.889 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 628.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7165 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.707 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 713.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7165 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 589.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.604 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 692.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.809 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 593.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7159 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.592 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 662.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7159 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 647.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.689 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 615.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 706.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 611.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7041 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 700.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 597.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 675.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.716 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 648.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 642.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7038 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7163 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 711.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7163 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 624.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7155 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 691.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 579.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7043 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7162 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 710.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7162 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.894 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 662.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 658.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7159 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 689.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7159 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 623.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7161 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 703.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7161 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.106 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 580
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7042 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7159 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 683.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7159 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 659.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.604 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 651.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7036 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.798 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 610.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.704 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7158 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.889 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 689
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7158 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 617.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.906 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 692.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 639.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7155 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 670.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.894 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 681
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7039 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7157 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 685.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7157 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7037 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 654.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.894 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 639.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.809 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7155 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 665.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7155 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.689 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 643.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 668
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 642.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7148 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.889 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7148 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.991 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 644.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.894 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 678.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 645.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.106 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 676.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.094 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 621.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.792 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.094 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 626.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.009 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 652.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 658.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.712 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 647.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 682.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7148 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 625.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7148 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 674.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.501 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 599.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 676.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.003 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 648.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7149 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.9 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 631.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7149 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.997 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 697.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 603.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7035 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.912 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 668.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.701 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 606.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.106 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 665.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.803 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 619.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7147 | us | ADC: | calibrating
ADC: | calibrating | [14 empty] | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7156 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.837 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 717.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7156 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 607.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7155 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 705
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7155 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 614.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7154 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 693.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7154 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 657.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7148 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 626.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7148 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 699.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 619.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 699.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7144 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 596.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7034 | rev | 62.7144 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 702.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7149 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.741 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 661.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7149 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.837 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 630.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7031 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7152 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.837 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 699.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7152 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.746 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 630.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.837 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 706.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7144 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 602.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7033 | rev | 62.7144 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7151 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 691.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7151 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 682
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7148 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.746 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 653.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7148 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 688.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7145 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 623.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.703 | rev | 62.7145 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7153 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.741 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 714.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7153 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7143 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 597.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7032 | rev | 62.7143 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.702 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 699.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.702 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7149 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 680.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7149 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 669.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7145 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 636.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7027 | rev | 62.7145 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 637.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.7029 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.715 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 693.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.715 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 635.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7028 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 672.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 643.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7149 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 673.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7024 | rev | 62.7149 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7145 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 645.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7145 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 649.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7026 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7145 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 670.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7145 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.145 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 674.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3252 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7019 | rev | 62.7144 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 677.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7019 | rev | 62.7144 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.702 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 677.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.702 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7143 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 660.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7143 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7142 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.145 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 650.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7142 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7147 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 703.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7147 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7139 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.866 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 628.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7023 | rev | 62.7139 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7143 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 677.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7143 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7134 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 602.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7022 | rev | 62.7134 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.714 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 666.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.714 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.7141 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.861 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 672
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.7141 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7137 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.764 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 640.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7137 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7012 | rev | 62.7146 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 721.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7012 | rev | 62.7146 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7133 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 603.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7021 | rev | 62.7133 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7013 | rev | 62.7142 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 694.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7013 | rev | 62.7142 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7019 | rev | 62.7133 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7019 | rev | 62.7133 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7011 | rev | 62.7141 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 701
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7011 | rev | 62.7141 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7014 | rev | 62.7137 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.861 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 663.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7014 | rev | 62.7137 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.7134 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 633.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.7134 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7141 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.037 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 717.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7141 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 639.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7135 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7142 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 727.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7142 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.764 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 616
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7018 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.714 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 710.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.714 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7012 | rev | 62.7135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 662.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7012 | rev | 62.7135 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7015 | rev | 62.7134 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.94 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 647.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7015 | rev | 62.7134 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7139 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 713.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7139 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 624
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7016 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7137 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 698.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7137 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 611.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7017 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.714 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 737.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.714 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 690.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7135 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.701 | rev | 62.7135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 671.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.701 | rev | 62.7135 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.701 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 658.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.701 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7015 | rev | 62.7131 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 623.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7015 | rev | 62.7131 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7135 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.746 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 692.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7135 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7013 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.054 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 631.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7013 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.655 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7134 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.849 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 677.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7134 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 667.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7009 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.746 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 660.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7009 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7129 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.928 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 667.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7129 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7133 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 691.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7133 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7127 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.752 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 651.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7127 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 677.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7004 | rev | 62.713 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.248 | ohm | temp | 15.5 | volflow | 679.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7004 | rev | 62.713 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7126 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.861 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 652.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7126 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7131 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.946 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 696
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7131 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7125 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 638.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7125 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7002 | rev | 62.7131 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 700.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7002 | rev | 62.7131 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7122 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7007 | rev | 62.7122 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7127 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.963 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 661.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7127 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7127 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.764 | ohm | temp | 15.3 | volflow | 671.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7127 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7124 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.054 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 637.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7124 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6998 | rev | 62.7132 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.157 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 726.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6998 | rev | 62.7132 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7121 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.054 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 609.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7008 | rev | 62.7121 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7128 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 674.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3251 | SING: | std | 62.7003 | rev | 62.7128 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7121 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.855 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 618.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.7121 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7 | rev | 62.7128 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.054 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 690.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7 | rev | 62.7128 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7001 | rev | 62.7126 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 674
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.7001 | rev | 62.7126 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7122 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 632.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7005 | rev | 62.7122 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.6994 | rev | 62.7131 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.952 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 743
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3250 | SING: | std | 62.6994 | rev | 62.7131 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.712 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.843 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 613.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7006 | rev | 62.712 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6997 | rev | 62.7128 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1059.934 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 705.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6997 | rev | 62.7128 | us | AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7004 | rev | 62.712 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 629.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.7004 | rev | 62.712 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1060.048 | ohm | temp | 15.4 | volflow | 629.1
[12 empty] | 62.7029 |  | 62.715

## 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6671 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1085.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6863 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 997.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1027
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6865 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1004.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6674 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1030.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1017.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1033
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1015.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6674 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1055
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1038.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6675 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1044.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6674 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1073.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1030.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1023.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1016.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1011.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.353 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 998.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1053.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1044.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1020.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6675 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1082.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.529 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1008
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.432 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1056.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6864 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 971.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1061.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1032.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1031
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1063.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 989.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1074.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1008.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6673 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1082.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1039.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1044.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1039.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1028.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.335 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1025.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.359 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1052.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 996.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1049.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1043.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.559 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1034.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1079.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 988.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.25 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1039.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.347 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 981.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.462 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1059.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1032.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1041.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.244 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1066.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1012.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.353 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1053.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1021.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.347 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1050.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1009.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1015.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1029.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1028.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6865 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 990
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1030.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1013.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1068.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1053.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 997.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6674 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.559 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1091.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6864 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 962
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1043
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1000.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1060.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1020.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.456 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1045.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1009.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.347 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1029.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1050.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1019.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1030.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1013.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1044.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1011.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 992.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1025.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6687 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 973.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1061.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1017.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1005.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1066.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 990.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1027
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1019.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.365 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1057.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1016
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1020.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1015.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1035.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1005.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1032.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6865 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 971.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1029.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.335 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1026.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1006.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6877 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1084.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.353 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1017.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1073.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6675 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1072.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1046.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1001.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1008.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1015.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1024.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1001.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1022.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1002.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1045.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 992.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1066.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 988.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1062.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.347 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 986.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6674 | rev | 62.6878 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.632 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1102.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1033.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1026.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 999.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.752 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 991.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1053.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1023.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 994.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1000.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1025.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1018.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1050.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 980.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.353 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1054.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6688 | rev | 62.6862 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 940.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1010
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1031.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.559 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1019.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1056.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1018.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1056.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1012.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1052.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.661 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1015.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1054.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1011.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1042.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6865 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.341 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 978
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1011.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.438 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1037.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1035.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1013.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 979.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1058.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 977.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1054.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1044.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1032.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1021.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1018
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.752 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1034.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.45 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1019.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.547 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1031.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1060.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.655 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 983.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1073.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 996.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.444 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1053.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 996.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1078.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.758 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1072.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.695 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1049.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.695 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1021
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.501 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1000.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.701 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1022.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1001.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.701 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 991.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1034.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.296 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1052.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.695 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1005.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1071
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.683 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 980.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1048.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.786 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 980.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.683 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1036
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.689 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1039.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.901 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1032.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1007.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.489 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1033.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.792 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1034.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.883 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 997.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1008
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.792 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1024.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 991.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6877 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.58 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1080.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.901 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1029.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.689 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1073.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.798 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 994.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6676 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1081.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.701 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1020.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.78 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1021
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1047.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.302 | ohm | temp | 15.7 | volflow | 1003.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6871 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.689 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1007.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6866 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.381 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 971.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 998.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1019.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.58 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 982.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.586 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6688 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.604 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 972.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1071.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1001.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6677 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1068.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1007.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.586 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1035.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1027
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.792 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1021.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6689 | rev | 62.6865 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.701 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 954.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1024.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1001.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6876 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.695 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1064.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6875 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1051.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 983.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6679 | rev | 62.6873 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1047.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6686 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.495 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 992.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6678 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.586 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1063.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6687 | rev | 62.6868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 980.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6683 | rev | 62.687 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1014
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6685 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.792 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 991.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6681 | rev | 62.6874 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.598 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1046.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6869 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1008.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6682 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.804 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1030
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6684 | rev | 62.6867 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.592 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 989.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.668 | rev | 62.6872 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.689 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1039.8

## 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1587.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.849 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1511.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1531.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1513.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1632.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1588.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1555.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.632 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1599.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.752 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1509.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1588.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1548.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1555.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1528.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1565.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1633.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1560.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.632 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1577.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1560.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1598.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6933 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1605.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1512.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1589.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1527
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1551.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1544.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1588.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1550.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1527.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1614.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1530.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.541 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1631.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1541.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1523.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.626 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1590.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1501.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1554.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6646 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1490.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1561.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.535 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1511.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.825 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1584.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1589.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1576.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1588.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1537.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1604.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1534.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1609.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1586
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.946 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1580.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1586.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1538.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1550.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.728 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1579
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.626 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1526.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.638 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1524.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1564.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.553 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1504.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1636.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.649 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1547.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1549.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1507.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1615.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1556.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.946 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1565.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1578.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6646 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.849 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1508.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1569.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.849 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1573.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1548.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1559.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.946 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6933 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1609.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1561.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1595.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1545
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1571.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1535.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1508.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.644 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1559.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1511.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.752 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1581.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1498.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1565.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1559.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1527.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1610.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.837 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1551.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.758 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1512.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6933 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.849 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1607.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.946 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1526.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6934 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1623.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.746 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1529.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1567.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.734 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1588
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1518.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1620.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1527.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1617.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6628 | rev | 62.6935 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1664.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1540.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.931 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1607.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1514.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1571.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1559
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1582.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1557.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1562.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1558.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6934 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.635 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1628.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6647 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1478.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1578.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1548.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1567
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1564
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1556.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1507.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1540.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1542.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1560.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1547.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1582.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1558.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1557.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6933 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1607.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.949 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1572
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1574.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1538.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1548.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1595.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1504
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1544.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6647 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1476.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1589.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1547.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1553.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1559.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1532.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1564.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1560.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.949 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1542.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.046 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1569.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6919 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1484.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1603.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6918 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1482.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1584.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6919 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1495.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6643 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.641 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1523
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.725 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1534.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.641 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1496.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.852 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1604.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1545.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6632 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1622.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1552.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1518.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6929 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1575.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1529.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1549
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1517
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1542.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.725 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1563.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.544 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1579.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1560.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1515.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6931 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.949 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1613.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6642 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.641 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1521.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1564.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6918 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.931 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1480.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1592.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.652 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1553.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1549.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1572.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.646 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1540.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.046 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1548.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1519.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.931 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1523.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1544.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1556.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.04 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1568.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1534
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1546.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.544 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1525.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1571.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1581.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6916 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.755 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1467.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6632 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1613.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1539.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1572.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6645 | rev | 62.6917 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1474.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1584.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6628 | rev | 62.693 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.955 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1635.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.544 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1560.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1574.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6644 | rev | 62.6918 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.04 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1483.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1589.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1574.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1553.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1563
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1581.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.822 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1566.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.743 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1512.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6932 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1616.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.749 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1519.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.046 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1545.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1580.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1579.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1580.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.949 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1571.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1585
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1518.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6631 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.04 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1608.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6636 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1555.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6925 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.943 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1554.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.931 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1570.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.664 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.828 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1516
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6631 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1588.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.931 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1545.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3249 | SING: | std | 62.6638 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1525.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.641 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1570.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6631 | rev | 62.6928 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.949 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1611
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6633 | rev | 62.6923 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1573
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6927 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.84 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1585.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6641 | rev | 62.6918 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.641 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1499.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1549.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.6919 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.846 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1527.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6634 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1570.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6635 | rev | 62.6922 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1554.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6637 | rev | 62.692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1532.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6632 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.731 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1582.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6921 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.834 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1526.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6631 | rev | 62.6926 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.937 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1600.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6639 | rev | 62.6918 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.737 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1509
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6631 | rev | 62.6924 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.635 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 1588.6

## 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2037.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2071.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1989.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2006
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2011.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2044.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.658 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.013 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2050.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2030.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.695 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.128 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1960.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1997.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2038.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2064
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6573 | rev | 62.6965 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2127.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6593 | rev | 62.6947 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1917.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6578 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.231 | ohm | temp | 16 | volflow | 2075.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.659 | rev | 62.695 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.843 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1949.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1983.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2012.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1984.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6577 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2086.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2029.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2043.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.74 | ohm | temp | 15.8 | volflow | 2043.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6951 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1975.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.658 | rev | 62.6963 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2076.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.94 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2045.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1990.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6577 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2084
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1989.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6577 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.225 | ohm | temp | 16 | volflow | 2088.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.019 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2013.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6578 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.128 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2078.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6586 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.237 | ohm | temp | 16 | volflow | 1988.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6577 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2079.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2025.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1987
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6946 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.237 | ohm | temp | 16 | volflow | 1920.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2056.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.237 | ohm | temp | 16 | volflow | 2016.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6592 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1952.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2054.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2014.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1998
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2000.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2024
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6592 | rev | 62.695 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1939
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2076.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.237 | ohm | temp | 16 | volflow | 1996.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.424 | ohm | temp | 16 | volflow | 2038.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2037.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2045.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6592 | rev | 62.6948 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1929.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2048
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.659 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.831 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1960.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6963 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2082.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.825 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2008.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.019 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1995.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.237 | ohm | temp | 16 | volflow | 1965.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.134 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2006.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2037.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.14 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1991.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6951 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1968.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.122 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2063
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6592 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.128 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1950
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1998.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.037 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1982.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.922 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2062.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6965 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2090.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1965.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.025 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2042.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6593 | rev | 62.695 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1935.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6578 | rev | 62.6963 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.128 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2089.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.934 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2020.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.6965 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2081.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.659 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.928 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1962.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.031 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2024.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1970.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2017.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6963 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2081.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2008.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6577 | rev | 62.6964 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.194 | ohm | temp | 16 | volflow | 2095.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.976 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2023.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.886 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2032.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.988 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1991.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.658 | rev | 62.6962 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2070.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6586 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.874 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2015.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2042.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6593 | rev | 62.6951 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1941.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 2019.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1956.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.874 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2024.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1958.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.874 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1975.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6594 | rev | 62.6947 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 1912.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2035.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.976 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1989.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2038.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6585 | rev | 62.6954 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 1998.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.067 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2048
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.695 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1956.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6586 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.88 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2009.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6579 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.97 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2071.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1996.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6584 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2028.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6953 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.874 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1959.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6958 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2034.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6587 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.976 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1996.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.696 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2052
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1981.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6949 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.88 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1940.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1988.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6588 | rev | 62.6955 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 1991.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6589 | rev | 62.6951 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 1963.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6581 | rev | 62.6963 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.067 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2074.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.659 | rev | 62.6952 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1962.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6961 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.886 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2057
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6591 | rev | 62.6948 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.886 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 1932.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6583 | rev | 62.6959 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 2036.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6582 | rev | 62.6956 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2021.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6586 | rev | 62.6957 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.982 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2013.1

## 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2513.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6525 | rev | 62.6998 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2565.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2451.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6995 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2536.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 2445.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 2533.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2512.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6998 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2572.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6992 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 2528
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6535 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.188 | ohm | temp | 16 | volflow | 2443.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2547.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6535 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2446.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2448.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2494.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.652 | rev | 62.6997 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2587.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2459.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2551.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6541 | rev | 62.6976 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2358
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.652 | rev | 62.6996 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2581.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2488.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6531 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2468.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.261 | ohm | temp | 16 | volflow | 2501.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6518 | rev | 62.7 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.964 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2612.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 2498.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.97 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2466.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2516.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2492.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.654 | rev | 62.6976 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2367.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2511.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2516.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2527.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6535 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2428.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2468.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.067 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2477.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6536 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2424.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2440.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.964 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2462.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2527.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6537 | rev | 62.6981 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2408.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2478.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6535 | rev | 62.6981 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2421.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6516 | rev | 62.7004 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.964 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2647.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6544 | rev | 62.6973 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2328.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2517
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6531 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2460.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.067 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2528.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6981 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2432.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.261 | ohm | temp | 16 | volflow | 2475.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6514 | rev | 62.7001 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 2639.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6538 | rev | 62.6981 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2400
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2517.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2444.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2503.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6521 | rev | 62.6997 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2578.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6521 | rev | 62.6996 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2573.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2482.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2555.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6537 | rev | 62.698 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2403
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6512 | rev | 62.7003 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2663.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6532 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2455.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6521 | rev | 62.6996 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2576.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6518 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2583.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6531 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2469.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2474.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6525 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2543.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1061.976 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2463
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2453.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.6992 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 2537.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6986 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2478.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.073 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2503.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6535 | rev | 62.698 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2412.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 2538.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 2505.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6522 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.067 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2536.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2463.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6525 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2514.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.361 | ohm | temp | 16 | volflow | 2500.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6534 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.161 | ohm | temp | 16 | volflow | 2435.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.167 | ohm | temp | 16 | volflow | 2466.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.452 | ohm | temp | 16 | volflow | 2497.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6536 | rev | 62.6974 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2374.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6522 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.173 | ohm | temp | 16 | volflow | 2555.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6522 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.173 | ohm | temp | 16 | volflow | 2532.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.27 | ohm | temp | 16 | volflow | 2455.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.258 | ohm | temp | 16 | volflow | 2517.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6538 | rev | 62.6977 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.167 | ohm | temp | 16 | volflow | 2382
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.652 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2555.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.27 | ohm | temp | 16 | volflow | 2465.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6979 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.155 | ohm | temp | 16 | volflow | 2420.5 | 5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.367 | ohm | temp | 16 | volflow | 2486.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2497.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.058 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2467.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.458 | ohm | temp | 16 | volflow | 2516.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6534 | rev | 62.6979 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.355 | ohm | temp | 16 | volflow | 2414.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6991 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.058 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2538
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6541 | rev | 62.6972 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.173 | ohm | temp | 16 | volflow | 2340.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6521 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.27 | ohm | temp | 16 | volflow | 2561.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.367 | ohm | temp | 16 | volflow | 2518.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.373 | ohm | temp | 16 | volflow | 2545.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6525 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.07 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2509
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6981 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2424.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.173 | ohm | temp | 16 | volflow | 2485.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6531 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2454.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6523 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.07 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2511.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.076 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2471.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6527 | rev | 62.6983 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.179 | ohm | temp | 16 | volflow | 2468.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.379 | ohm | temp | 16 | volflow | 2473.8 | 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6524 | rev | 62.6989 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.064 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 2521.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6526 | rev | 62.6984 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.464 | ohm | temp | 16 | volflow | 2485
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6516 | rev | 62.6994 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.355 | ohm | temp | 16 | volflow | 2592.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6522 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.155 | ohm | temp | 16 | volflow | 2535.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6518 | rev | 62.6993 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.161 | ohm | temp | 16 | volflow | 2577.4 | 4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6531 | rev | 62.698 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.367 | ohm | temp | 16 | volflow | 2436.2 | 2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6512 | rev | 62.7 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.155 | ohm | temp | 16 | volflow | 2650.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6517 | rev | 62.699 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.252 | ohm | temp | 16 | volflow | 2566.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6528 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.373 | ohm | temp | 16 | volflow | 2478.9 | 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6529 | rev | 62.6979 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.27 | ohm | temp | 16 | volflow | 2442.3 | 3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.653 | rev | 62.6985 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.27 | ohm | temp | 16 | volflow | 2469.1 | 1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6533 | rev | 62.6974 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.161 | ohm | temp | 16 | volflow | 2395.7 | 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6525 | rev | 62.6987 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.167 | ohm | temp | 16 | volflow | 2504.6 | 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6519 | rev | 62.6988 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.264 | ohm | temp | 16 | volflow | 2543.5 | 5

## 6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6465 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 3027.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 3101
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3076.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3078.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6468 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2986.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6464 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.485 | ohm | temp | 16 | volflow | 3010.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6464 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3044.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6465 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3016
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6467 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2990.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6455 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3137.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6448 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3179.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3051.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3061.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3063.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3149.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3102.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3080.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3066.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 3070.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.648 | rev | 62.7006 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2852.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.473 | ohm | temp | 16 | volflow | 2985.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6468 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 2979.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.388 | ohm | temp | 16 | volflow | 2983.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6471 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2952.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3089.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3052.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.291 | ohm | temp | 16 | volflow | 3166.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6468 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.188 | ohm | temp | 16 | volflow | 2979.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6444 | rev | 62.7041 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3243.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.645 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 3155
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6465 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3032.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6449 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3164.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 3004.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6467 | rev | 62.7011 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 2955
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6462 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3047.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.188 | ohm | temp | 16 | volflow | 3051.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6462 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.085 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 3035.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6451 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.388 | ohm | temp | 16 | volflow | 3151
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3118.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3046
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 2994.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6451 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3144.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.188 | ohm | temp | 16 | volflow | 3045
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3048.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 3038.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6451 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 3134.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6469 | rev | 62.7011 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2937.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6455 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.285 | ohm | temp | 16 | volflow | 3101.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 2992.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3072.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6467 | rev | 62.701 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.388 | ohm | temp | 16 | volflow | 2945.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 3013.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 3122.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3055.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6456 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3084.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3005.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3046.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 3040.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3043
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6456 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 3085.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 3024
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.57 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3105.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3116.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6456 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 3092.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3035.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6476 | rev | 62.7006 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 2875.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6462 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3005.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3073.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.473 | ohm | temp | 16 | volflow | 3098.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 2997.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6455 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 3090.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3026.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 3133.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6472 | rev | 62.7005 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 2896
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 3103.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 3040.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3046.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3038.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.164 | ohm | temp | 16 | volflow | 3004.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6445 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3151.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3031.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6469 | rev | 62.7006 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 2915.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6466 | rev | 62.7014 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 2970.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3038.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6452 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3101.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.079 | ohm | temp | 15.9 | volflow | 3051.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6468 | rev | 62.7008 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 2929.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.645 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.382 | ohm | temp | 16 | volflow | 3123
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.647 | rev | 62.7006 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 2907.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3066.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6456 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 3040
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6456 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.485 | ohm | temp | 16 | volflow | 3049.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.7012 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 2980.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3045.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6446 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 3168.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3049.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.279 | ohm | temp | 16 | volflow | 3021.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.17 | ohm | temp | 16 | volflow | 3032.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.261 | ohm | temp | 16 | volflow | 3011.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6455 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3076.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6461 | rev | 62.7013 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.473 | ohm | temp | 16 | volflow | 2998.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6469 | rev | 62.7008 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.267 | ohm | temp | 16 | volflow | 2924.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7013 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3013.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3030.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6458 | rev | 62.7012 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3007.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.473 | ohm | temp | 16 | volflow | 3029
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.376 | ohm | temp | 16 | volflow | 3035.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6455 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.467 | ohm | temp | 16 | volflow | 3057.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.646 | rev | 62.7009 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2984.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6462 | rev | 62.7011 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 2978.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6449 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 3122.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6467 | rev | 62.7007 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.473 | ohm | temp | 16 | volflow | 2930.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.479 | ohm | temp | 16 | volflow | 3067.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6451 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.176 | ohm | temp | 16 | volflow | 3089.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6457 | rev | 62.7014 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.182 | ohm | temp | 16 | volflow | 3022.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6459 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.37 | ohm | temp | 16 | volflow | 3019.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6445 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.467 | ohm | temp | 16 | volflow | 3153.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6454 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.467 | ohm | temp | 16 | volflow | 3044.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6463 | rev | 62.701 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.273 | ohm | temp | 16 | volflow | 2970.8

## 7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.639 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3480.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6392 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.321 | ohm | temp | 16 | volflow | 3467
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6396 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.418 | ohm | temp | 16 | volflow | 3407.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6387 | rev | 62.7039 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3543.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6396 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3409.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6388 | rev | 62.7038 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3531.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3484.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6387 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3533.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3503.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6388 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3525.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.6 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3562.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.715 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3491.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7044 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3643.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.641 | rev | 62.7012 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3268.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6388 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.503 | ohm | temp | 16 | volflow | 3484.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6393 | rev | 62.7027 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3444
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.424 | ohm | temp | 16 | volflow | 3525.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3552.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6396 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3423.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6379 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3575.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3531.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6371 | rev | 62.7048 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.624 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3680.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3545.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6392 | rev | 62.7027 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3449.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6371 | rev | 62.7047 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3677.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3501
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6383 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.527 | ohm | temp | 16 | volflow | 3542.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6399 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3342.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.704 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3601.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6376 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3590.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6379 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.624 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3573
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6388 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3454.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.6 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3558.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3508
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6388 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3486.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6375 | rev | 62.7039 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3605.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6404 | rev | 62.7014 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3318.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.639 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.424 | ohm | temp | 16 | volflow | 3455.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.703 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3505.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3529.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6387 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3491.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.321 | ohm | temp | 16 | volflow | 3643.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.638 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3546.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6371 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3646.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3545.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3513.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6383 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.418 | ohm | temp | 16 | volflow | 3523
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.639 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3459.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.921 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3433.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.527 | ohm | temp | 16 | volflow | 3555.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6387 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.624 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3458.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.638 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.63 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3571.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.624 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3614.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.418 | ohm | temp | 16 | volflow | 3566.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.63 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3480.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3523.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.63 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3485.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6392 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3424.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6379 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3528
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3443.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6375 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.812 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3579.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6383 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3518.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6391 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.527 | ohm | temp | 16 | volflow | 3411.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.727 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3454.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.527 | ohm | temp | 16 | volflow | 3592.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3469.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.315 | ohm | temp | 16 | volflow | 3561.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.7022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3452
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3535.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6395 | rev | 62.7014 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.515 | ohm | temp | 16 | volflow | 3363.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3497.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.309 | ohm | temp | 16 | volflow | 3483.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.812 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3595.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.638 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3498
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.715 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3561
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6391 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3399
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6371 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3614.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.733 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3536.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6371 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3600.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3415.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.315 | ohm | temp | 16 | volflow | 3445.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3513.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6376 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3579.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3551.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3485.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6387 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3425.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3441.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.638 | rev | 62.7024 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3500.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3404.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6383 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3452.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6395 | rev | 62.7012 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3351.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3574.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3498.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6383 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.715 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3455.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7027 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.715 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3548
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6386 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.6 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3413.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.702 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3452.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.418 | ohm | temp | 16 | volflow | 3575
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3445.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7025 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3522.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6382 | rev | 62.7018 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3456.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6372 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3564.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6375 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3506
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6376 | rev | 62.7028 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3541.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.509 | ohm | temp | 16 | volflow | 3485.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6384 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.709 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3462.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.521 | ohm | temp | 16 | volflow | 3471
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3452.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7017 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.721 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3458.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6381 | rev | 62.7015 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3447.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6367 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3598.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6377 | rev | 62.7022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.715 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3504.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6363 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.606 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3667.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6389 | rev | 62.701 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3374.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.637 | rev | 62.7022 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.618 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3547.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7021 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.406 | ohm | temp | 16 | volflow | 3516.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6375 | rev | 62.7019 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.927 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3499.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3247 | SING: | std | 62.6385 | rev | 62.7011 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.412 | ohm | temp | 16 | volflow | 3402
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6374 | rev | 62.7023 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.612 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3527.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3248 | SING: | std | 62.6378 | rev | 62.7016 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.527 | ohm | temp | 16 | volflow | 3467

## 8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6328 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3847.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6314 | rev | 62.7045 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3977
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.631 | rev | 62.7055 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4055.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6332 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.866 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3799.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6312 | rev | 62.7048 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.951 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 4001.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6318 | rev | 62.7045 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.854 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3952.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6323 | rev | 62.7041 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3902.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.6319 | rev | 62.7043 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.757 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3939.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6318 | rev | 62.705 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.866 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3980.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6332 | rev | 62.7034 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3821.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6305 | rev | 62.706 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.854 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4108.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6315 | rev | 62.7049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.66 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3990.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.633 | rev | 62.7038 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.769 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3852.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6312 | rev | 62.7057 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4054.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6314 | rev | 62.7049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.957 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3997.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6317 | rev | 62.7052 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.757 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3996.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6331 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.763 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3806.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6324 | rev | 62.7044 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.763 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3912.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6337 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3771.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6333 | rev | 62.7041 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.757 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3853.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6323 | rev | 62.7049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3947.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6331 | rev | 62.704 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3853.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6321 | rev | 62.7049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.648 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3958.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.634 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.763 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3758.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6334 | rev | 62.704 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3842.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6336 | rev | 62.7035 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.866 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3800.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6327 | rev | 62.7044 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.06 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3903.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6325 | rev | 62.7041 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.06 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3892.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.633 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.66 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3871.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6321 | rev | 62.7049 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.757 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3956.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.632 | rev | 62.7052 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3981.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6313 | rev | 62.7056 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 4040.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6321 | rev | 62.7045 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.551 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3935.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6324 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.854 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3906.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6334 | rev | 62.703 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.06 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3782.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.631 | rev | 62.706 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4081.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6322 | rev | 62.7045 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.951 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3932.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6308 | rev | 62.706 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4094.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.634 | rev | 62.7029 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3746.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6331 | rev | 62.704 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3858.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6323 | rev | 62.7043 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.66 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3914.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6315 | rev | 62.7054 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 4023.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6317 | rev | 62.7047 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3966.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6324 | rev | 62.7044 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3917.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6324 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.048 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3906.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6341 | rev | 62.7026 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3725.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3246 | SING: | std | 62.6314 | rev | 62.7054 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.951 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 4022.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6334 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.963 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3800.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6309 | rev | 62.7055 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.048 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 4061.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6311 | rev | 62.7054 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.751 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 4046.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6325 | rev | 62.7043 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.757 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3908
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3244 | SING: | std | 62.6316 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.048 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3949
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6325 | rev | 62.7045 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.854 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3920.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6319 | rev | 62.7043 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3939.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6316 | rev | 62.705 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.957 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3988.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6328 | rev | 62.7036 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3848
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.633 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.945 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3819.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3242 | SING: | std | 62.6332 | rev | 62.7033 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.848 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3812.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3245 | SING: | std | 62.6318 | rev | 62.7042 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.654 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3938
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6325 | rev | 62.7039 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.951 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3881.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6329 | rev | 62.7031 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3817.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6325 | rev | 62.7037 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1063.048 | ohm | temp | 16.2 | volflow | 3870.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3243 | SING: | std | 62.6321 | rev | 62.7032 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1062.86 | ohm | temp | 16.1 | volflow | 3864.9

## 9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5671 | rev | 62.6526 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4667.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5703 | rev | 62.6493 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4310.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.569 | rev | 62.65 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.851 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4423.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5681 | rev | 62.6516 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4559.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5691 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4371.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5679 | rev | 62.6515 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4561.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5707 | rev | 62.6481 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4222
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5686 | rev | 62.6505 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4472
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5686 | rev | 62.6497 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4424.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5678 | rev | 62.6508 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4531.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5682 | rev | 62.6507 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4502.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5676 | rev | 62.651 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4554.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5679 | rev | 62.6503 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.947 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4496.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.569 | rev | 62.6495 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4393.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5682 | rev | 62.6498 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4449.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5698 | rev | 62.6486 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.456 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4301.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5672 | rev | 62.6514 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.56 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4595.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5675 | rev | 62.6507 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4538.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5692 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4362
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5695 | rev | 62.649 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4342
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.566 | rev | 62.6516 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4677.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5689 | rev | 62.6484 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4336.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5687 | rev | 62.6489 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4376
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5685 | rev | 62.6498 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4435
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5668 | rev | 62.6514 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4621.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5685 | rev | 62.649 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4392.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5678 | rev | 62.6499 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4484.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5687 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4394.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5679 | rev | 62.6497 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4469.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5684 | rev | 62.6493 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.456 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4411.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.567 | rev | 62.6501 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4536
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.569 | rev | 62.6482 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4321
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5691 | rev | 62.6487 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4343.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5669 | rev | 62.6501 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4539.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5687 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4394.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5675 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4462
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5673 | rev | 62.6503 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4535
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5685 | rev | 62.648 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4339.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5678 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4442.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5688 | rev | 62.6485 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4348.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5667 | rev | 62.6502 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4558
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5673 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4469.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.568 | rev | 62.6493 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4434
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5661 | rev | 62.6504 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4605
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5706 | rev | 62.6468 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4157.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5673 | rev | 62.6492 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4470
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5687 | rev | 62.6483 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4347.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5673 | rev | 62.6497 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4499.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5668 | rev | 62.6494 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4505.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5664 | rev | 62.65 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4567
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.5683 | rev | 62.6482 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4358.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5669 | rev | 62.6496 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4517.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5687 | rev | 62.6477 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4311.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5666 | rev | 62.6498 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4545.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5673 | rev | 62.6486 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.664 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4434.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5663 | rev | 62.6494 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4532.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5684 | rev | 62.6472 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4302.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5685 | rev | 62.648 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4335.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5679 | rev | 62.648 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4368.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5678 | rev | 62.6485 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4408.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5659 | rev | 62.6498 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.657 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4584.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5664 | rev | 62.6499 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4562.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5659 | rev | 62.65 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4591.5

## 10
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5573 | rev | 62.654 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5287.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.557 | rev | 62.6543 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.709 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5317
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5561 | rev | 62.6559 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5454.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5603 | rev | 62.6512 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4967.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5575 | rev | 62.6543 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5290.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5589 | rev | 62.6523 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5103.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5567 | rev | 62.6548 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5359.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5588 | rev | 62.6523 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5106.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.557 | rev | 62.6541 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5304.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5585 | rev | 62.6527 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5143.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5582 | rev | 62.6524 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5147.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5595 | rev | 62.6516 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.82 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5031.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5579 | rev | 62.6537 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.508 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5238
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.557 | rev | 62.6544 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5326.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5588 | rev | 62.6527 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5134
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5569 | rev | 62.654 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.723 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5305
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5591 | rev | 62.6524 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.605 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5100.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5574 | rev | 62.6541 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5281.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5586 | rev | 62.6528 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5149.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5598 | rev | 62.6511 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4989.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.559 | rev | 62.6528 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5124.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5596 | rev | 62.6524 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5073.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5583 | rev | 62.6525 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5147.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5602 | rev | 62.651 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 4963.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5578 | rev | 62.6532 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5212.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5578 | rev | 62.6535 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5226.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5596 | rev | 62.6517 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5033.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5584 | rev | 62.6531 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5177.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5592 | rev | 62.652 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5068.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5572 | rev | 62.6546 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.584 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5322.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5575 | rev | 62.6539 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5272.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5583 | rev | 62.6532 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5189.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5584 | rev | 62.6535 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.619 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5194.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.559 | rev | 62.6521 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5089.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5577 | rev | 62.6537 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5250.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5587 | rev | 62.6527 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.397 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5139.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.559 | rev | 62.6525 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.612 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5107
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.559 | rev | 62.6524 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5103.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5606 | rev | 62.6508 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4927.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5575 | rev | 62.6529 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5213.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5581 | rev | 62.6529 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5178.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5593 | rev | 62.6521 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5071.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5576 | rev | 62.6537 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5247.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.557 | rev | 62.6545 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5332.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5556 | rev | 62.6553 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.681 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5445.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5592 | rev | 62.652 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5069.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5594 | rev | 62.6513 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5020.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5577 | rev | 62.654 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5261.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5595 | rev | 62.6512 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.48 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5007.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5586 | rev | 62.6532 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5168.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5579 | rev | 62.6524 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.494 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5162.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5587 | rev | 62.6525 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5128
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5589 | rev | 62.6523 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.681 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5103.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5593 | rev | 62.652 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.674 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5063.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5591 | rev | 62.6531 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.487 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5136.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5573 | rev | 62.6528 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.591 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5219.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5578 | rev | 62.6532 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5210.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5573 | rev | 62.6537 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5271.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5596 | rev | 62.6511 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.501 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 4997.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5584 | rev | 62.6525 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5141.1

## 11
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5517 | rev | 62.6571 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5761.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5524 | rev | 62.6574 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5737.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5529 | rev | 62.6556 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.535 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5611.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5527 | rev | 62.6559 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5643.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5511 | rev | 62.6586 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5871.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5491 | rev | 62.6599 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6056.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5513 | rev | 62.6572 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5788.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5503 | rev | 62.659 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5943.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5517 | rev | 62.6577 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.535 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5793.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5511 | rev | 62.6581 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.041 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 5850.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5513 | rev | 62.6576 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5808.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5514 | rev | 62.6572 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.625 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5783.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5508 | rev | 62.6584 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.653 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5875.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5522 | rev | 62.6576 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.632 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5759.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5521 | rev | 62.6567 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5715.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5509 | rev | 62.6579 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5846.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5524 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5663
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5517 | rev | 62.6578 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.048 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 5796.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5508 | rev | 62.6579 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5857
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5513 | rev | 62.6578 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.757 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5820.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5528 | rev | 62.6559 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5638.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5509 | rev | 62.6579 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.542 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5850.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5506 | rev | 62.6572 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5824.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5507 | rev | 62.6587 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5904.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5506 | rev | 62.6583 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5883.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5506 | rev | 62.6576 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.632 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5842.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5516 | rev | 62.6571 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.75 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5766.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5527 | rev | 62.6564 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5669.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5496 | rev | 62.66 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6030.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5532 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5621.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5492 | rev | 62.6594 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6024.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5525 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5657.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5512 | rev | 62.6582 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5851.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5522 | rev | 62.6568 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5713.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5485 | rev | 62.6598 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6081.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5525 | rev | 62.6566 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5687.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5526 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5649.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5544 | rev | 62.6552 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5510.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5509 | rev | 62.658 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5856.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5512 | rev | 62.6573 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5796.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5505 | rev | 62.6585 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5906.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5529 | rev | 62.6564 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.757 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5655.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.551 | rev | 62.6584 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5869
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5521 | rev | 62.6557 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5658.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5534 | rev | 62.6563 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.75 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5625
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5526 | rev | 62.6561 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5654.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5513 | rev | 62.6579 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5823.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5524 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5662
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5516 | rev | 62.657 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5759.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5524 | rev | 62.6568 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5702.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5516 | rev | 62.6561 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5710.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5505 | rev | 62.6592 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5942.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5536 | rev | 62.6555 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 5568.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5529 | rev | 62.6556 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5611.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5497 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.75 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5999.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5518 | rev | 62.657 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 5748.3

## 12
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5474 | rev | 62.6591 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6103.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5451 | rev | 62.6613 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6348.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5449 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.442 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6395.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5423 | rev | 62.6649 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6699.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5446 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6386
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5443 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6444.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5475 | rev | 62.6591 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6101.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5438 | rev | 62.6621 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6466.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5431 | rev | 62.6625 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6522.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5466 | rev | 62.6602 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6208.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5452 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6319.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5452 | rev | 62.6613 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6344.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5443 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6436.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5445 | rev | 62.6618 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6408.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5469 | rev | 62.6597 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6166.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5458 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6211.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5474 | rev | 62.6605 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6182.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5446 | rev | 62.6628 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6458.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5444 | rev | 62.663 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6483.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5467 | rev | 62.6596 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6168.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5455 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6313.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5447 | rev | 62.6611 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6363.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5408 | rev | 62.666 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6839.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5454 | rev | 62.6617 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6357.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5451 | rev | 62.6617 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6371.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5442 | rev | 62.6628 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6479.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5458 | rev | 62.6599 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.629 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6232.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.546 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6282.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.545 | rev | 62.6613 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6351.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5453 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6291.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5474 | rev | 62.6594 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6118.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5482 | rev | 62.6588 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6039.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.545 | rev | 62.6612 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6354
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5456 | rev | 62.6614 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.532 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6329.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5451 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.518 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6333.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5455 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.643 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6313.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5459 | rev | 62.6606 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.532 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6271
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5475 | rev | 62.6594 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.629 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6115.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5423 | rev | 62.6652 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6713.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5443 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6429.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5465 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6225.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5467 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6167.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5437 | rev | 62.6629 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6511.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5462 | rev | 62.6602 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.726 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6229.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5446 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6385.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5473 | rev | 62.6607 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.829 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6196.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5449 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.532 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6413.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5439 | rev | 62.6624 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.532 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6475.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5456 | rev | 62.6611 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6313.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5449 | rev | 62.6619 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6394.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.546 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6272.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5461 | rev | 62.6605 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6253.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5447 | rev | 62.6619 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6406.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.545 | rev | 62.6617 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6378
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5449 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.926 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6372.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5454 | rev | 62.6609 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6310.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.547 | rev | 62.66 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.65 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6176
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5462 | rev | 62.6609 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6264.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5467 | rev | 62.6607 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6229.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5444 | rev | 62.6616 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.822 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6403.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5443 | rev | 62.6625 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6456.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5447 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6342.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5486 | rev | 62.6588 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.532 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6023.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5442 | rev | 62.6621 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.539 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6438.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.545 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6402
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5451 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6387.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.544 | rev | 62.6625 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.546 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6475.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5442 | rev | 62.6629 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.629 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6483.3

## 13
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5337 | rev | 62.6664 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7252.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5358 | rev | 62.665 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7061.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5337 | rev | 62.6654 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7200.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.536 | rev | 62.6643 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7008.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5373 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6817.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5372 | rev | 62.6624 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.861 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6842.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.536 | rev | 62.6628 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6934.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5364 | rev | 62.6635 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.653 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6946.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5356 | rev | 62.6642 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.625 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7025.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5393 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6614
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5335 | rev | 62.6668 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.854 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7282.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5386 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.625 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6661
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5411 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6466.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5376 | rev | 62.6632 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6865.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5372 | rev | 62.6624 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6840.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5371 | rev | 62.6633 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6893.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5399 | rev | 62.6603 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6576.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5338 | rev | 62.6659 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7222.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5352 | rev | 62.665 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7095.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5363 | rev | 62.6641 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6983.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5353 | rev | 62.6638 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.632 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7023
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5403 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6561.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5381 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6786.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5385 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6750.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5383 | rev | 62.6612 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6720.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5385 | rev | 62.6623 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6766.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5378 | rev | 62.6621 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.542 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6795.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5391 | rev | 62.6601 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6617.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5387 | rev | 62.6616 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.653 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6717.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5358 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6910.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3241 | SING: | std | 62.5373 | rev | 62.663 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6869.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5391 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.951 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6648.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5395 | rev | 62.6603 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6603.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5366 | rev | 62.6635 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6931.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5398 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6593.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5366 | rev | 62.663 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6908.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5389 | rev | 62.6617 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6712.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5376 | rev | 62.6633 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6873
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5375 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6776.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5369 | rev | 62.6625 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6860.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5399 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6607.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.535 | rev | 62.6639 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7048.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5378 | rev | 62.6619 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6785.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5388 | rev | 62.6602 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6636.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5349 | rev | 62.6642 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7067.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5392 | rev | 62.6607 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6638.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5379 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6754.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5385 | rev | 62.6611 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6698.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5369 | rev | 62.6627 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.75 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6878
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.5364 | rev | 62.6634 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6941.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5391 | rev | 62.6607 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6646.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5385 | rev | 62.6615 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6721.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5365 | rev | 62.6636 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.75 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6946.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.537 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6843.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5361 | rev | 62.6638 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6980.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5393 | rev | 62.6599 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6591.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5399 | rev | 62.6598 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6554.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5375 | rev | 62.662 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6808.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5392 | rev | 62.6604 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.639 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 6625.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5383 | rev | 62.6612 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6713
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5337 | rev | 62.665 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.632 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7173.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.539 | rev | 62.6605 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.951 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6641.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5378 | rev | 62.6619 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6782.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5364 | rev | 62.6634 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6942.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5356 | rev | 62.6639 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7008.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5388 | rev | 62.6605 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.854 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6651.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5369 | rev | 62.6613 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6794.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5356 | rev | 62.6635 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6990.1

## 14
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5236 | rev | 62.6609 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7506.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3241 | SING: | std | 62.5237 | rev | 62.6592 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.903 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7407.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5238 | rev | 62.6606 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7475.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5243 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.806 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7388.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.525 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7353.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5219 | rev | 62.6646 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.881 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7800.6
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5262 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7357.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5246 | rev | 62.6598 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.806 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7386.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5263 | rev | 62.6592 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7267.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.527 | rev | 62.6592 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7223.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5272 | rev | 62.658 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7148.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5257 | rev | 62.6606 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7370.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5254 | rev | 62.66 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7360
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5255 | rev | 62.6591 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7308.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5241 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7473.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5275 | rev | 62.6596 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7217.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5249 | rev | 62.6606 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7420.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5287 | rev | 62.656 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.806 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6957
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.528 | rev | 62.6581 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.598 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7115
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5268 | rev | 62.6594 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7250.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5255 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7397.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5253 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.089 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 7409.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5251 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7426.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5249 | rev | 62.6605 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7411
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5245 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.881 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7460
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5228 | rev | 62.6624 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.992 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7631.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5253 | rev | 62.6601 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7370.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5253 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7335.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5256 | rev | 62.6582 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.702 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7247.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5246 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7446.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5226 | rev | 62.6612 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.903 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7576.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5279 | rev | 62.6568 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7047.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5241 | rev | 62.6601 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7433.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5222 | rev | 62.6621 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.992 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7646.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5238 | rev | 62.6599 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7440.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5256 | rev | 62.6591 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.688 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7302.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.523 | rev | 62.6607 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.695 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7526.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5241 | rev | 62.66 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.881 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7427.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5243 | rev | 62.661 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.895 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7475.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5276 | rev | 62.6557 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 6999.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5243 | rev | 62.6592 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7375.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5239 | rev | 62.6594 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7409.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5213 | rev | 62.6622 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.874 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7706
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5238 | rev | 62.6584 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7360
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5235 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.888 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7505.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5274 | rev | 62.6555 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.985 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7002.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5239 | rev | 62.6582 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7341.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5228 | rev | 62.6597 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7486.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5257 | rev | 62.6582 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7243.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5222 | rev | 62.6597 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7521.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5246 | rev | 62.6589 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.881 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7340.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.5258 | rev | 62.6574 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.985 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7191.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5245 | rev | 62.658 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.992 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7294.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5235 | rev | 62.6588 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7400.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5231 | rev | 62.6574 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.674 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7341.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5225 | rev | 62.6595 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.792 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7491.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.5227 | rev | 62.6576 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.777 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7376.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.5216 | rev | 62.6608 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.971 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7610.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5233 | rev | 62.6577 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.785 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7348.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.5237 | rev | 62.6586 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.881 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7374.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC:

## 15
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4943 | rev | 62.6434 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.055 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 8159.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4988 | rev | 62.6393 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.847 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7687.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4996 | rev | 62.6378 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7558.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4977 | rev | 62.6404 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7810.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4994 | rev | 62.638 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.055 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 7582.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4967 | rev | 62.641 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7892.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4975 | rev | 62.6396 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7771.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4988 | rev | 62.6382 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.646 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 7626.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4962 | rev | 62.6409 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.951 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7918.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4972 | rev | 62.6389 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7751.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4958 | rev | 62.6413 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7960.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4958 | rev | 62.6407 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.058 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 7932.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.494 | rev | 62.6435 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.919 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8179.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4982 | rev | 62.639 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.747 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7703.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4947 | rev | 62.6425 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8084
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4929 | rev | 62.6423 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8173.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4961 | rev | 62.6417 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7964.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4969 | rev | 62.6399 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7821.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4978 | rev | 62.6386 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7705.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4952 | rev | 62.6432 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8097.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4992 | rev | 62.6392 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7659.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.496 | rev | 62.641 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.94 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7931.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4949 | rev | 62.6426 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8082.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4978 | rev | 62.6412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7843.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.4953 | rev | 62.641 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7971.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4971 | rev | 62.642 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.94 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7924.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.5008 | rev | 62.6376 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.926 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7484.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4965 | rev | 62.6413 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7921.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4946 | rev | 62.642 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.636 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 8064.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4975 | rev | 62.6407 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.844 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7833.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4947 | rev | 62.6419 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8051.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.4972 | rev | 62.6417 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7902.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.494 | rev | 62.644 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.74 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8206.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4998 | rev | 62.6372 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7512
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4985 | rev | 62.6399 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7732.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4993 | rev | 62.6386 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.926 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7623.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4962 | rev | 62.6407 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7903.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4965 | rev | 62.6409 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.955 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7899.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4972 | rev | 62.6401 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.829 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7818.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4966 | rev | 62.6404 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.947 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7868.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4978 | rev | 62.6388 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.836 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7715.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4954 | rev | 62.6403 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.955 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7927
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4992 | rev | 62.6372 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.94 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7550.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4954 | rev | 62.6399 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.134 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 7904.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4962 | rev | 62.6396 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.141 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 7848.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4957 | rev | 62.6411 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1073.037 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7954.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4968 | rev | 62.639 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7776.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4951 | rev | 62.6414 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.829 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8004.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4938 | rev | 62.6412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8065
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4984 | rev | 62.6362 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7537.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4957 | rev | 62.6374 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.726 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7750.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4943 | rev | 62.6391 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7923.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4935 | rev | 62.6412 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.733 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8079.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4953 | rev | 62.6366 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.822 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7730.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4943 | rev | 62.6383 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.829 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7878.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4949 | rev | 62.6369 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.754 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7764.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4934 | rev | 62.6396 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7999.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4933 | rev | 62.6389 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.037 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7969.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4955 | rev | 62.6373 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7757.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4952 | rev | 62.636 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.726 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7705.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4937 | rev | 62.6359 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.933 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7778.7

## 16
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4193 | rev | 62.5733 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8446.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4205 | rev | 62.5731 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8368.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4197 | rev | 62.5722 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8361.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4155 | rev | 62.5735 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.034 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8660.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4197 | rev | 62.5692 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8200.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 337) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4159 | rev | 62.5725 | us | (AG | status | 337) | ADC: | rt3 | 1073.034 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8588.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4167 | rev | 62.571 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.034 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8460.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4175 | rev | 62.5691 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8315.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4163 | rev | 62.5691 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8382.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4168 | rev | 62.5684 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.041 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 8312.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4162 | rev | 62.567 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.736 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8268.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4141 | rev | 62.568 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8441.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4118 | rev | 62.5704 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8696.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4138 | rev | 62.5679 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.632 | ohm | temp | 18.6 | volflow | 8447.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4119 | rev | 62.569 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8615.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4137 | rev | 62.5666 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8386.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.409 | rev | 62.5716 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.743 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8921.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.414 | rev | 62.5657 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.819 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8323.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4137 | rev | 62.5639 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.819 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8233.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4104 | rev | 62.5666 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.027 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8571.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4114 | rev | 62.5643 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8383.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4118 | rev | 62.5628 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.833 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8282.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4104 | rev | 62.563 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.02 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8370.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.409 | rev | 62.5628 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8435.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4073 | rev | 62.5644 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8619
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4066 | rev | 62.5648 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.722 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8681.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.409 | rev | 62.5614 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8358.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4069 | rev | 62.5618 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.027 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8499
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4091 | rev | 62.5586 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1073.034 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8200.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4073 | rev | 62.5592 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8328.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.4089 | rev | 62.5573 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8142.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4033 | rev | 62.5636 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.012 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8793.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4049 | rev | 62.5603 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8529
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4042 | rev | 62.5598 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8538.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4032 | rev | 62.5597 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8585.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4062 | rev | 62.5562 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8231
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4032 | rev | 62.5577 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8481.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4055 | rev | 62.556 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.944 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8259.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4032 | rev | 62.5565 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8408.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4051 | rev | 62.554 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8168.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.4057 | rev | 62.5527 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.027 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8062.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4007 | rev | 62.5569 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8573.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4043 | rev | 62.5536 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.916 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8190.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4011 | rev | 62.5559 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1073.034 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8496.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 673) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4022 | rev | 62.5555 | us | (AG | status | 673) | ADC: | rt3 | 1072.826 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8413.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4041 | rev | 62.5517 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.819 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8099.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4007 | rev | 62.5526 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.819 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8336.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3985 | rev | 62.5538 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.729 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8519.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3240 | SING: | std | 62.3961 | rev | 62.554 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.027 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8664.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.3995 | rev | 62.5494 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8226.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4004 | rev | 62.548 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8101.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3974 | rev | 62.5505 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.138 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 8401.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3984 | rev | 62.5497 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8302.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4011 | rev | 62.5455 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 7921.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4003 | rev | 62.5464 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.923 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8017.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.3959 | rev | 62.5477 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.027 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8328
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3952 | rev | 62.5469 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.84 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8326.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.3915 | rev | 62.5502 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8707.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.3968 | rev | 62.546 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1072.937 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8192.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3239 | SING: | std | 62.3952 | rev | 62.5469 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1072.93 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 8323.5

## 17
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 337) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4036 | rev | 62.5801 | us | (AG | status | 337) | ADC: | rt3 | 1073.037 | ohm | temp | 18.7 | volflow | 9676.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4033 | rev | 62.5803 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.238 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9708.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4046 | rev | 62.5797 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.238 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9601.2
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4039 | rev | 62.5855 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.12 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9957.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 897) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.399 | rev | 62.5861 | us | (AG | status | 897) | ADC: | rt3 | 1073.536 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 10256.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 785) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4048 | rev | 62.5806 | us | (AG | status | 785) | ADC: | rt3 | 1073.335 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9641.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4064 | rev | 62.5809 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.342 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9571.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4008 | rev | 62.5821 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1073.432 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9943.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4031 | rev | 62.5797 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.238 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9684.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4041 | rev | 62.5814 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1073.335 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9724.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4018 | rev | 62.5829 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.342 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9933.1
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4035 | rev | 62.5857 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.335 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9992.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4028 | rev | 62.5831 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.328 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9888.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4026 | rev | 62.5818 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.328 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9827.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 337) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4038 | rev | 62.5799 | us | (AG | status | 337) | ADC: | rt3 | 1073.224 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9658.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 57) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4018 | rev | 62.5828 | us | (AG | status | 57) | ADC: | rt3 | 1073.439 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9930.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 673) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4015 | rev | 62.5829 | us | (AG | status | 673) | ADC: | rt3 | 1073.113 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9947.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.405 | rev | 62.5795 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9573.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4039 | rev | 62.5801 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.21 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9663.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4046 | rev | 62.5805 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.314 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9650
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 57) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3988 | rev | 62.5853 | us | (AG | status | 57) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10228.9
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4011 | rev | 62.5838 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10022.4
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4044 | rev | 62.5832 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.425 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9805.7
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4062 | rev | 62.5809 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.425 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9584.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4018 | rev | 62.5828 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1073.321 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9929
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4036 | rev | 62.5817 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9769.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 897) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4048 | rev | 62.5807 | us | (AG | status | 897) | ADC: | rt3 | 1073.321 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9642.4
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4 | rev | 62.5868 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10244.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.3996 | rev | 62.5853 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.314 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10185.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.405 | rev | 62.5807 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.514 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9634.9
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4096 | rev | 62.5786 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.224 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9265.4
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4045 | rev | 62.5821 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.432 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9739.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4009 | rev | 62.5817 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9917.8
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4072 | rev | 62.5793 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.418 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9434.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3233 | SING: | std | 62.4065 | rev | 62.5781 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.425 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9410.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4039 | rev | 62.5812 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.314 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9727.3
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.406 | rev | 62.5824 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.217 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9671.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4021 | rev | 62.5814 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.328 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9830.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4037 | rev | 62.5809 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1073.335 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9717.3
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4041 | rev | 62.5829 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.217 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9808.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 897) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4025 | rev | 62.5821 | us | (AG | status | 897) | ADC: | rt3 | 1073.217 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9852.4
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4025 | rev | 62.5849 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.618 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 10003.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 561) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4013 | rev | 62.584 | us | (AG | status | 561) | ADC: | rt3 | 1073.217 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10016.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4044 | rev | 62.5812 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.425 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9697.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4045 | rev | 62.5807 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.321 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9663.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4071 | rev | 62.5783 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.425 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9385.5
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 225) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4006 | rev | 62.5837 | us | (AG | status | 225) | ADC: | rt3 | 1073.618 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 10040.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3234 | SING: | std | 62.4053 | rev | 62.5802 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.314 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9594.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 85) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4066 | rev | 62.5794 | us | (AG | status | 85) | ADC: | rt3 | 1073.522 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9476.2
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 85) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4014 | rev | 62.5808 | us | (AG | status | 85) | ADC: | rt3 | 1073.47 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9841.1
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4052 | rev | 62.5827 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.574 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9735.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 57) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.3961 | rev | 62.5856 | us | (AG | status | 57) | ADC: | rt3 | 1073.566 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 10389.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 673) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.406 | rev | 62.5798 | us | (AG | status | 673) | ADC: | rt3 | 1073.462 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9533.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4062 | rev | 62.5781 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.574 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9428.8
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4042 | rev | 62.579 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.276 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9588.7
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4029 | rev | 62.5813 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.359 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9783.6
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4075 | rev | 62.5812 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.47 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9526.3
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4046 | rev | 62.5807 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.262 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9660.2
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4083 | rev | 62.5814 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.484 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9494.1
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 197) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.4069 | rev | 62.5763 | us | (AG | status | 197) | ADC: | rt3 | 1073.47 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9292.5
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3235 | SING: | std | 62.4019 | rev | 62.5857 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.38 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 10083.6
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 449) | HFC: | 3237 | SING: | std | 62.4059 | rev | 62.579 | us | (AG | status | 449) | ADC: | rt3 | 1073.276 | ohm | temp | 18.8 | volflow | 9495.4
AGC: | r1 | 5 | gm1 | 11 | (AG | status | 673) | HFC: | 3236 | SING: | std | 62.399 | rev | 62.5865 | us | (AG | status | 673) | ADC: | rt3 | 1073.47 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 10282.7
AGC: | r1 | 6 | gm1 | 11 | (AG | status | 113) | HFC: | 3238 | SING: | std | 62.4072 | rev | 62.5807 | us | (AG | status | 113) | ADC: | rt3 | 1073.574 | ohm | temp | 18.9 | volflow | 9513.9